| 序号 | 设备名称 | 原技术要求 | 更正内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 快速式全自动清洗消毒器 | 一、用途 主要用于对空腔物品及器具等进行蒸汽灭菌 二、采购数量需求 数量2台 三、设备技术参数 1.内室形状、容积：内室为方形，容积≥1200L。 2.主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高。 ▲3.采用全自动焊接机器人焊接，保证焊缝质量。提供竣工图为证。 4.设备材质：其中内室及夹层材质均需采用304不锈钢。 5.灭菌工作最高温度需≥139℃。 6.设计压力：-0.1/0.3Mpa 7.设计温度：≥144℃ 8.使用寿命：≥20000次灭菌循环。 9.夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。 10.密封门运行方式：前后双门，材质304不锈钢及以上材质，电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 11.密封门结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个。 12.安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 13.双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。 14.门胶圈：圆形门胶圈，压缩气密封，门胶圈需安装在柜体上非门上，便于维护，使用寿命长。 ▲15.安装方式：设备可单侧靠墙安装，满足可单侧预留维修空间。 16.泵：单级直连式水环真空泵。 17.阀：气动阀和电磁阀。气动阀为金属阀头，保证400万次以上无故障运行。（提供实物图片）。 18.压变：响应时间＜4ms（提供实物图片）。 19.降噪系统：阀岛具有消音功能，降低噪音（提供消音器装置照片）。 20.灭菌器控制系统的屏要求：屏幕为触摸屏，而不是按键式操作显示屏。 21.水回收装置：管路系统带有换热器冷凝水回收系统 22.换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长 23.安全保护：超压保护和门关位检测保护。内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 ▲ 25.提供此型号设备的电磁兼容性能检测报告。 26.程序种类及数量：灭菌类程序26套(含14套自定义程序)；测试类程序4套；辅助类程序2套； 27.程序运行时间：标准循环≤55分钟。标准循环包含：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。 ▲28.开放数据端口监控，并要求免费将此设备连接到医院消毒供应中心的追溯系统。 29.配置要求：主机2台；消毒内车2辆；消毒外对接车4辆 | 一、用途 用于对医院手术器械、器具、器皿以及麻醉器具等的清洗，并可在93℃的高温下对被清洗物品进行消毒处理，达到清洗及消毒标准。 二、采购数量需求 数量2台 三、设备技术参数 1.清洗舱有效容积≥520L。 ▲2.清洗舱材质：1.5mm厚316L不锈钢镜面板 3.清洗舱对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面 4.舱体保温：12mm橡塑海绵 5.密封门开门方式：自动下开门；双门通道型、双门可实现互锁 6.门采用主动压紧方式（气缸压紧）；防爆玻璃门，隔音隔热 7.门障碍要求：关门遇障碍可自动返回 8.门厚度≥22mm ▲9.快速管路设计要求：具备快速预热水箱设计，双水箱设计 ▲10.干燥系统要求：双风机供风，双级加热系统 11.核心配件：循环泵、气动阀、计量泵均 12.计量泵要求：2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个） ▲13.循环泵要求：不锈钢泵体，流量最大1100L/分钟 14阀门要求：气动阀，口径可达2寸、性能可靠 15空气过滤器：≥H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5um； 16控制系统：控制器所用元器件均为工业级标准；多种通讯接口，支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议；支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 17.触摸屏要求：≥5.7寸彩色显示，动态显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能； 18.流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。 19.温度指示器要求：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 20.记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。 21.安全保护要求：具备超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置 22.程序系统要求：9套预置程序，21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 23.运行时间≤35分钟，蒸汽加热 24节能水耗量≤25L/步 25.使用寿命要求：≥15000次循环 26.提供所投产品型号的卫生安全评价报告（消毒效果检测报告） 27.提供此型号设备的电磁兼容性能检测报告。 ▲28.获得对达芬奇机器人器械处理的许可证书 ▲29.开放数据端口监控，并要求免费将此设备连接到医院消毒供应中心的追溯系统。 30.配置要求：主机2台；四层器械清洗架2个；清洗对接车4辆；标准器械托盘24个 |