附件1：

四、技术要求

1、▲方法学：化学发光方法

2、设备检测速度：≧48测试/H

3、项目首个测试速度：≦20min；

4、批内重复性：≦10%

5、操作功能：自动化检测，随到随检，无需累积样本

6、校准品：2点校准主曲线，定标一次可使用30天

7、▲试剂类型：多人份试剂，避免造成试剂浪费及污染

8、▲设备形式：提供原厂配套试剂

9、试剂项目识别：电子标签可主动识别不同项目，标签内容包括版本号、项目名称、批号、有效期、主曲线；

10、▲仪器可开展项目：结核感染T细胞测定项目，并带原厂质控品

11、检测样本量程：每次检测样本量在15-250ul之间

12、免疫反应模式：可满足一步法、两步法、特殊两步法反应模式

13、加样钢针：可重复使用，减少耗材使用，避免掉落

14、设备软件要求：支持与LIS系统数据双向传输，支持USB/MMC/SD接口方式进行升级；

15、样本位及试剂位容量：≧48个位置，并配套样本、质控品和校准品不同类型样本架；可同时装载≧120人份试剂，有在机冷藏功能，并具有在线添加试剂及耗材功能

16、试剂和辅助试剂有效期12个月，试剂耗材开瓶有效期≥30天

附件2：

| 评审类别 | 评审内容 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权重 | 30 |
| 技术部分 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于磋商文件要求进行评价。符合技术要求的得33； 采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣5分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣1.5分；扣完为止。 注：响应文件中应提供技术参数的相关证明材料，包括不限于：产品样本或技术手册，检测报告，功能截图，生产厂家（国内总代理）出具的技术证明文件等（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），供磋商小组评判，否则磋商小组有权视相应技术参数负偏离。 | 43 |
|  | 为避免试剂浪费，所投产品配套单人份试剂的，得5分；提供相关证明材料，否则不得分。 |  |
|  | 投标设备整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高，得5分； 针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般，得3分； 针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差，得1分； 其余不得分。 |  |
| 项目实施方案 | 根据供应商提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得7分； 实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、满足采购人需求的得5分； 实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的得3分； 实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足采购人需求的得1分； 不提供不得分。 | 7 |
| 综合实力 | 提供自2021年1月1日以来在国内的销售合同（合同内产品必须与所投产品为同品牌同型号），每提供一份有效合同得2.5分，最多得5分。 （响应文件提供合同复印件，未提供不得分） | 5 |
| 售后服务（提供服务承诺书，签字盖章有效） | 1、供应商培训方案情况比较：包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。 培训方案详细具体，可行性高的得5分； 培训方案较为详细具体，可行性较高的得3分； 培训方案不够详细具体，可行性较低的得1分； 不提供不得分。 2、针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高的得5分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高的得3分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低的得1分； 不提供不得分。 3、质保期满后维保收费及内容比较： 提供零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰的得5分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容较完整的得3分； 零配件和维修备品备件的供应保障和维保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单的得1分； 不提供不得分。 | 15 |